## Berechnung
Schätzung des linearen Bereichs nach DIN 38402 - 51:2017 über Punkt-zu-Punkt-Steigungen,
empirischen Krümmungstest und Mandel-Test
Copyright © 2020, Details s.u. | [5 empty] | v 2.1 20.07.2021
| Parameter |  |  | Blei
| Analysenverfahren |  |  | ICP-OES
| Einheit der Gehaltsangaben (x-Achse) |  |  | mg/l
| Einheit der Anzeigen (y-Achse) |  |  | counts
| tolerierte Abweichung (Punkt-zu-Punkt) |  |  | 10%
| tolerierte Abweichung (Krümmungstest) |  |  | 10%
durchgeführt von
am (Datum)
freigegeben von
am (Datum)
lfd-Nr | Gehalte (x) | Anzeige (y) | Steigung vom nächsten Punkt | Abweichung vom Steigungs-median |  | Visuelle Prüfung:
1 | 0.01 | 24.17 | 2711 | 179.0367 |  | Blei mit ICP-OES
2 | 0.02 | 51.28 | 2507.6667 | -24.2967 |  | Anzeige in
3 | 0.05 | 126.51 | 2484 | -47.9633 |  | Anzeige in counts
4 | 0.1 | 250.71 | 2615.9 | 83.9367 |  | Gehalt in
5 | 0.2 | 512.3 | 2557.4667 | 25.5033 |  | Gehalt in mg/l
6 | 0.5 | 1279.54 | 2468.42 | -63.5433
7 | 1 | 2513.75 | 2564.64 | 32.6767
8 | 2 | 5078.39 | 2556.26 | 24.2967
9 | 5 | 12747.17 | 2395.394 | -136.5693
10 | 10 | 24724.14 | 2827.433 | 295.4697
11 | 20 | 52998.47 | 2268.043 | -263.9203
12 | 50 | 121039.76 | 2155.9724 | -375.9909
13 | 100 | 228838.38 |  | #N/A
14 |  |  |  | #N/A
15 |  |  |  | #N/A
16 |  |  |  | #N/A
17 |  |  |  | #N/A |  | tolerierte Abweichung nach unten: |  |  | -253.1963
18 |  |  |  | #N/A
19 |  |  |  | #N/A
20 |  |  | --- | ---
|  | Steigungsmedian | 2531.9633
|  | tolerierte Abweichung zum Median | 253.1963
Mandel-Test (Anhang A):
Linear:
b1 | 2311.8153
a1 | 1040.6846
N | 13
sy1 | 2542.1197
Quadratisch:
lfd. Nr. | x | x2 | x3 | x4 | y | xy | x2y
1 | 0.01 | 0.0001 | 1e-06 | 1e-08 | 24.17 | 0.2417 | 0.002417 | 32.1703 | 64.0051
2 | 0.02 | 0.0004 | 8e-06 | 1.6e-07 | 51.28 | 1.0256 | 0.020512 | 58.1476 | 47.1639
3 | 0.05 | 0.0025 | 0.000125 | 6.25e-06 | 126.51 | 6.3255 | 0.31628 | 136.0757 | 91.5025
4 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 0.0001 | 250.71 | 25.071 | 2.5071 | 265.9434 | 232.0567
5 | 0.2 | 0.04 | 0.008 | 0.0016 | 512.3 | 102.46 | 20.492 | 525.6321 | 177.7455
6 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 1279.54 | 639.77 | 319.885 | 1304.3246 | 614.2777
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2513.75 | 2513.75 | 2513.75 | 2600.9 | 7595.1207
8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5078.39 | 10156.78 | 20313.56 | 5189.3802 | 12318.8178
9 | 5 | 25 | 125 | 625 | 12747.17 | 63735.85 | 318679.25 | 12917.4563 | 28997.4405
10 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 24724.14 | 247241.4 | 2472414 | 25673.0354 | 900402.5555
11 | 20 | 400 | 8000 | 160000 | 52998.47 | 1059969.4 | 21199388 | 50717.1391 | 5204470.677
12 | 50 | 2500 | 125000 | 6250000 | 121039.76 | 6051988 | 302599400 | 122113.0139 | 1151873.9291
13 | 100 | 10000 | 1000000 | 100000000 | 228838.38 | 22883838 | 2288383800 | 228651.3513 | 34979.7386
14
15
16
17
18
19
20
Summe | 188.88 | 13030.303 | 1134134.1341 | 106420642.0642 | 450184.57 | 30320218.0738 | 2614996851.7833 |  | 7341865.0306
Qxx | 10286.0219
Qxy | 23779382.5675
Qx3 | 944813.8549
Qx4 | 93359965.4279
Qx2y | 2163762901.5506
c2 | -3.1137 |  | sy2 | 856.8468
b2 | 2597.8213
a2 | 6.1924
DS2 | 63744235.25
Fcalc | 86.8229
| 10.0443 |  | Ergebnis Mandel-Test: |  | nicht linear
Empirischer Krümmungstest (Anhang C):
lfd. Nr. | x | y | y/x | lg x
1 | 0.01 | 24.17 | 2417 | -2
2 | 0.02 | 51.28 | 2564 | -1.699
3 | 0.05 | 126.51 | 2530.2 | -1.301
4 | 0.1 | 250.71 | 2507.1 | -1
5 | 0.2 | 512.3 | 2561.5 | -0.69897
6 | 0.5 | 1279.54 | 2559.08 | -0.30103
7 | 1 | 2513.75 | 2513.75 | 0
8 | 2 | 5078.39 | 2539.195 | 0.30103
9 | 5 | 12747.17 | 2549.434 | 0.69897
10 | 10 | 24724.14 | 2472.414 | 1
11 | 20 | 52998.47 | 2649.9235 | 1.301
12 | 50 | 121039.76 | 2420.7952 | 1.699
13 | 100 | 228838.38 | 2288.3838 | 2
14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
17 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
19 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
min | 0.01 |  |  | -2
max | 100 |  |  | 2
R0;unten | 2338.0391
R0;oben | 2857.6034
Krümmungstest mit Offset-korrigierter Responsivität (Anmerkung 3 in Kap. C.2)
lfd. Nr. | x | y | (y-a)/x
1 | 0.01 | 24.17 | 1797.7584
2 | 0.02 | 51.28 | 2254.3792
3 | 0.05 | 126.51 | 2406.3517
4 | 0.1 | 250.71 | 2445.1758
5 | 0.2 | 512.3 | 2530.5379
6 | 0.5 | 1279.54 | 2546.6952
7 | 1 | 2513.75 | 2507.5576
8 | 2 | 5078.39 | 2536.0988
9 | 5 | 12747.17 | 2548.1955
10 | 10 | 24724.14 | 2471.7948
11 | 20 | 52998.47 | 2649.6139
12 | 50 | 121039.76 | 2420.6714
13 | 100 | 228838.38 | 2288.3219
14 | #N/A | #N/A | #N/A
15 | #N/A | #N/A | #N/A
16 | #N/A | #N/A | #N/A
17 | #N/A | #N/A | #N/A
18 | #N/A | #N/A | #N/A
19 | #N/A | #N/A | #N/A
20 | #N/A | #N/A | #N/A
Krümmungstest unter Verwendung des Medians der Responsivitäten (Anmerkung 5 in Kap C.2)
med(y/x) | 2530.2
R0;unten | 2277.18
R0;oben | 2783.22
lfd. Nr. | x | y/x
1 | 0.01 | 2417
2 | 0.02 | 2564
3 | 0.05 | 2530.2
4 | 0.1 | 2507.1
5 | 0.2 | 2561.5
6 | 0.5 | 2559.08
7 | 1 | 2513.75
8 | 2 | 2539.195
9 | 5 | 2549.434
10 | 10 | 2472.414
11 | 20 | 2649.9235
12 | 50 | 2420.7952
13 | 100 | 2288.3838
14
15
16
17
18
19
20
𝑦=𝑐_2 𝑥^2+𝑏_2 𝑥+𝑎_2
𝑦 ̂
(𝑦−𝑦 ̂ )^2
𝐹_(𝑓_1;𝑓_2;99%)
𝑦=𝑏_1 𝑥+𝑎_1
Dieses Excel-Programm soll den Anwender der DIN 38 402 - 51 (2017) bei der Prüfung auf Linearität unterstützen.
Nähere Hinweise zu den Verfahren finden sich in der genannten Norm.
Für den Ausdruck dieser Berechnungsblätter wird Querformat empfohlen.
Zur Sicherstellung der universellen Verwendbarkeit werden Rechenergebnisse in diesem Blatt nicht gerundet.
Copyright © 2020
Autoren: Karl-Heinz Bauer und Michael Koch für den DIN NA 119-01-03-06-AK5.
Die Verwendung dieses EXCEL-Sheets ist frei.
Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren.
Dieses Programm wird in der Hoffnung verteilt, dass es nützlich sein wird, aber OHNE JEGLICHE GARANTIE; sogar ohne die implizite Garantie der MARKTGÄNGIGKEIT oder der EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.
Siehe die GNU General Public License (https://www.gnu.org/licenses/) für weitere Einzelheiten.

## Beispieldaten aus der Norm
Beispiel B.1 |  | Beispiel B.2 |  | Beispiel B.3 |  | Beispiel B.4 |  | Beispiel B.5 |  | Beispiel B.6
Nitrit µg/l | Ext | Ammonium µg/l | Ext | Cu in mg/l | counts/s | Pb in mg/l | counts/s | Desisopropylatrazin in µg/l | AU | Carbamazepin in µg/l | AU
0.66 | 0.0037 | 13.21 | 0.0099 | 0.01 | 413 | 0.01 | 24.17 | 0.025 | 31361 | 0.025 | 165109
1.32 | 0.0084 | 26.39 | 0.0216 | 0.02 | 830 | 0.02 | 51.28 | 0.05 | 57714 | 0.05 | 351092
2.64 | 0.0181 | 52.78 | 0.0401 | 0.05 | 2059 | 0.05 | 126.51 | 0.075 | 67445 | 0.075 | 519665
5.26 | 0.0365 | 105.24 | 0.081 | 0.1 | 3998 | 0.1 | 250.71 | 0.1 | 99435 | 0.1 | 629193
6.58 | 0.0459 | 131.63 | 0.1013 | 0.2 | 8385 | 0.2 | 512.3 | 0.2 | 204791 | 0.125 | 942439
7.9 | 0.0554 | 158 | 0.1207 | 0.5 | 20844 | 0.5 | 1279.54 | 0.3 | 327017 | 0.15 | 1002981
10.6 | 0.0752 | 212.08 | 0.1529 | 1 | 40731 | 1 | 2513.75 | 0.4 | 417441 | 0.175 | 1147095
26 | 0.1885 | 520 | 0.3925 | 2 | 82676 | 2 | 5078.39 | 0.5 | 498644 | 0.2 | 1414395
44.71 | 0.3339 | 894.14 | 0.6893 | 5 | 209339 | 5 | 12747.17 | 0.75 | 763657 | 0.225 | 1378389
63.19 | 0.4884 | 1263.75 | 0.9639 | 10 | 410903 | 10 | 24724.14 | 1 | 1010865 | 0.25 | 1652356
82.18 | 0.6595 | 1643.67 | 1.264 | 20 | 886368 | 20 | 52998.47 | 2 | 1966613 | 0.5 | 3105418
100 | 0.8383 | 2000 | 1.541 | 50 | 2063882 | 50 | 121039.76 | 3 | 3016349 | 1 | 5814548
|  |  |  | 100 | 4071243 | 100 | 228838.38 | 5 | 4674102
Beispiel C.1 |  | Beispiel C.2 |  | Beispiel C.3
Pb in mg/l | counts/s | Chlorid in mg/l | AU | Fe in mg/l | Ext
0.01 | 24.17 | 0.5 | 21 | 2 | 0.202
0.02 | 51.28 | 1 | 41.5 | 4 | 0.399
0.05 | 126.51 | 1.5 | 61 | 6 | 0.588
0.1 | 250.71 | 2 | 80.9 | 8 | 0.796
0.2 | 512.3 | 2.5 | 102 | 10 | 0.997
0.5 | 1279.54 | 3 | 123 | 12 | 1.174
1 | 2513.75 | 3.5 | 145 | 14 | 1.377
2 | 5078.39 | 4 | 165 | 16 | 1.534
5 | 12747.17 | 4.5 | 186 | 18 | 1.622
10 | 24724.14 | 5 | 207 | 20 | 1.654
20 | 52998.47 | 10 | 436
50 | 121039.76 | 15 | 680
100 | 228838.38 | 20 | 933